- 附件：

- 项目采购货物需求及技术要求（参数中标“*”项为必需符合项）：

1.采用充气式加温方式。

2.运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档。

2.1室温档：可作为病人降温策略的有益补充；

2.2 低档在31-33℃间，且误差≤±1.5℃；

2.3 中档在37-39℃间，且误差≤±1.5℃；

2.4 高档在42-44℃间，且误差≤±1.5℃。

*3.1风速：最大风速不低于48CFM； 最小风速不低于41CFM。

*3.2转速：高速不低于4700rmp； 低速不低于4100rmp。

4.过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米。

*5.温度感应器≥3个，其中位于出风管口温度传感器≥2个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流 温度。

*6.产热量：最高速档产热速度≥1600BTU/每小时 , 最低速挡≥1300BTU/每小时, 保证快速升温效果。

7. 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝。

8.具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护。

9.安全要求：

9.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节；

9.2 校准：使用检测包直接在前面板调节；

9.3安全系统：具有图示及报警提示音功能；

9.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，过热自动停机，能提示错误代码，可将所有这些信息都能的在主面板上显示；

9.5监测温度≤47℃时不会强制关机或者断电，仪器能正常运行，能保证设备的持续有效升温，利于术中术后保温连贯进行

10机器使用期限≥8年

11生产企业需有ISO13485质量认证资质文件（资质证书）

12具具备可移动的附件（四脚轮车），便于设备搬运和放置，同时有空间存放保温毯。

13每年厂家工程师免费进行机器巡检工作 ，检查维护保养。

14出厂日期或生产日期一年以内，验收时查对。

*15质保期：整机质保≥2年。

*16设备配置基本要求

主机  1台

送风软管 1根

电源线 1根

台车  1台

一次性充气式保温毯（成人）5个（随机免费配备）