附件：项目采购需求文件

采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。

一、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成并通过验收合格后无任何质量问题一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 岳西县中医院（招标人指定地点） |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后20日历天内交货并安装验收合格 |
| 4 | 商品包装要求 | 除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

- 二、技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 台 | 2 |

1、患者座椅

1.1 座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm

1.2 椅位载重量：≥180KG

1.3 采用进口皮革（提供报关单为证明材料），可选择缝制裙边皮或无缝光面皮，提高患者就诊舒适度。

1.4 一体式PU材质底座，PU包裹钢板一体合成，方便保养。（提供证明材料）

1.5 升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。

★1.6 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。

1.7 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。

★1.8 牙椅底座上带脚控控制，有升降、仰卧功能，具有2个万能键，可通过设置，一键实现牙椅本身自带的任何功能。

2、医师单元

2.1下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下45°旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。（提供证明材料）

2.2活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。

2.3 主控面板可设置5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。

2.4牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。

2.5 器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。

2.6 配置要求：每套牙椅配备2把进口高速手机，1把进口低速手机（含直、弯机），1台内置洁牙机,1台光固化灯。

3、助手单元

3.1 副控具有5位挂架装置。

3.2 副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。

3.3 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后至少再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。

3.4 治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。

3.5 侧箱可以90°旋转，方便四手操作。

3.6 侧箱具备漱口水温度显示及调节功能，调节范围为35℃-45℃之间。

3.7 一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转90°。

★3.8 侧箱隐藏式储水瓶无需取下加水，并具有缺水提示功能。

3.9副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。

4、口腔灯

★4.1和连体式牙科治疗设备同品牌的LED口腔灯，并具有一类备案。

4.2口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。

4.3 采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。（提供证明材料）

5、脚踏

5.1脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。

★6、 设备使用年限：≥15年

- 人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 四、报价要求

本项目报价包含本项目需求的全部货物及所需附件购置费、配套设备、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费（中标人应服从院方统一管理，规范施工，确保安全生产。如涉及墙面，电路，装修等改动产生的相关费用请综合考虑，包含在总报价中）、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用（除上述采购需求列明的货物需求外，如投标人所投产品须配套其他必要的货物方可正常使用的，投标人须为本项目配备，如与医院系统端口连接等，涉及开放接口的,采购人负责协调接口开放,费用包含在报价中），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

### 五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。

### 六、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。